全自动生化分析仪技术参数

	序号
	项目
	参数要求

	1
	检测范围
	定量分析血清、血浆、尿液、脑脊髓液等样本的临床化学成分

	2
	测试速度
	双取样针，300项测试/小时（不含离子电极）

	3
	项目设定
	完全开放式系统，支持进口和国产的合格试剂，提供任意项目组合和自选计算项目

	4
	测试方法
	终点法、固定时间法（两点法）、动力学法（速率法）等，单/双试剂和单/双波长，线性及非线性标准

	5
	试剂要求
	试剂量30～450µl,1µl递增，项目编排时确定，测试时自动扣除试剂空白；具有试剂冷藏（24h不间断冷藏）功能；试剂位≥50个

	6
	试剂信息
	具有试剂预加热、试剂余量监测功能

	7
	测试波长
	340～700nm，且≥9个波段，波长准确度≦±2nm

	8
	恒温精度
	37℃±0.1℃，实时温度监控并显示

	9
	样本
	同时放置样本数≥60个；原始管、离心管、样本杯可同时放置、循环使用

	10
	吸光度线性
	线性范围在0-4.0Abs，10nm光径转换，分辨率0.001 Abs

	11
	自动稀释
	具有样本自动稀释重测功能

	12
	探针
	具有自动液面探测、防撞安全保护和自动清洗功能功能

	13
	急诊功能
	24h连续开机，急诊随时任意位置加入、优先检测

	14
	操作系统
	Windows XP

	15
	数据处理
	储存，输出各种检测数据和图表，没有时间和储存量限制

	16
	显示器
	15″以上彩色液晶显示器

	17
	技术培训
	能够提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备

	18
	售后服务
	一年保修，终身维修，保证每年提供免费保养；保修期后，先修后付款，在山东设有维修站

	19
	维修要求
	3小时内响应，24小时内排除故障

	20
	环保要求
	节能低耗，尽量减少职业暴露


