半自动细菌分析仪主要参数
	序号
	项目
	主要参数

	1
	鉴定种类
	菌库应＞1000种，可鉴定九大类菌种，能涵盖全部临床常见致病菌

	2
	鉴定时间
	快速鉴定≤8小时，常规鉴定≤24小时

	3
	药敏分析
	抗菌药物种类≥180种，每次实验≥20种，每种有三个梯度，可报告MIC值或定性结果

	4
	测试速度
	≥30份标本/小时

	5
	特殊耐药
	能报告特殊耐药菌株

	6
	专家系统
	有鉴定和药敏专家系统，可有效识别细菌的异常表型，通过二次校验可报告特殊耐药菌株

	7
	院内感染
	有院内感染分析系统

	8
	操作界面
	全中文界面，操作简便，易于标准化

	9
	信息处理
	可与LIS联网，并自动打印报告

	10
	试剂板
	品种齐全，可订制个性化试剂板，有效期≥12个月

	11
	软件
	可终身免费提供最新版本软件

	12
	售后服务
	提供现场技术培训，省内有专业维修人员，并保证24小时内完成维修，10年内可提供全套零配件供应

	13
	成本
	鉴定板和药敏板成本合计≤50元


全自动生化分析仪（原装进口）主要技术参数

	序号
	项目
	参数要求

	1
	检测范围
	包括生化常规及电极法离子项目的测定

	2
	化学测试速度
	≥800测试/小时

	3
	反应方法
	终点法、两点法、速率法、电极法等

	4
	试剂要求
	化学试剂全开放；可同时开展单试剂、双试剂等项目；具有试剂冷藏及条码识别功能；试剂位≥44个；

	5
	试剂信息
	具有试剂残余量提示功能

	6
	试剂装卸
	在仪器运行中随时装卸试剂

	7
	测试波长
	293-800nm，且≥12个波段

	8
	恒温精度
	37℃±0.2℃

	9
	样本
	同时放置样本数≥60个；具有条码识别功能；原始管、样本杯可同时放置

	10
	吸光度线性
	线性范围在0-2.0ABS

	11
	自动稀释
	具有样本自动稀释复查功能

	12
	探针
	具有液面感应、凝块探测、自动清洗功能

	13
	断电保护
	具有瞬时断电保护功能

	14
	急诊功能
	具有随时插入急诊功能；可在运行中改变样本的优先级别；每个样本位都可放置急诊项目

	15
	UPS
	仪器配套UPS

	16
	技术培训
	能够提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备

	17
	售后服务
	一年保修，终身维修，保证每年提供免费保养；保修期后，先修后付款，在山东设有维修站

	18
	维修要求
	3小时内响应，24小时内排除故障

	19
	环保要求
	节能低耗，尽量减少职业暴露


