                                                          全自动酶免分析仪（进口原装）主要技术参数

	序号
	项目
	参数

	1
	机型
	从加样、加试剂、洗板、孵育到测试，完全自动化完成，无需手工操作

	2
	试剂及反应板
	试剂完全开放，标准96孔板均可使用

	3
	孵育位
	≥10个

	4
	样本位及试剂位
	样本位≥180个，且原始管、样本杯可混合放置；试剂位≥20个

	5
	加样针
	≥4个，具有液面感应、凝块探测功能

	6
	读数方式
	单、双波长两种，读数范围≥3.0OD

	7
	洗板
	具有洗涤设置功能，洗液残留量＜1ul

	8
	预稀释
	具有预稀释功能

	9
	传输模式
	轨道或机械手传输模式

	10
	技术培训
	提供现场技术培训，保证工作人员正常操作设备

	11
	售后服务
	一年保修终身维修，保证每年提供免费保养，保修期后，先修后付款，在本省设有维修站

	12
	维修要求
	3小时内响应，24小时内排除故障

	13
	报告方式
	具有中文处理软件，打印中文报告单


生物安全柜主要技术参数

	序号
	项目
	主要参数

	1
	洁净等级
	100级@≥0.5um

	2
	菌落数
	≤0.5个/皿·时（90mm培养平皿）

	3
	风速
	流入气流平均风速＞0.5m/s；下降气流平均风速0.25-0.5m/s

	4
	噪音
	≤55dB（A）

	5
	振动半峰值
	≤4um

	6
	光照度
	＞500LX

	7
	电源
	单项交流220V/50Hz

	8
	工作区尺寸
	1100×600×680mm

	9
	外形尺寸
	1240×790×2250mm

	10
	送风过滤器
规格及数量
	1000×470×69×（1）

	11
	排风过滤器
规格及数量
	570×400×69×（1）

	12
	荧光灯/紫外灯
规格及数量
	30W×（2）/30W×（1）

	13
	适用人数
	单人界面

	14
	报警系统
	应具有视窗高度报警、风机联锁报警、气流波动报警等系统

	15
	售后服务
	可在24小时内完成维修，可保证全套零配件的常年供应


