§
全自动血凝分析仪（原装进口）主要技术参数

	序号
	项目
	参数要求

	1
	测试原理
	散射光比浊法或磁珠法

	2
	测试项目
	PT、APTT、TT、FG（实测法和演算法）、外源凝血因子、内源凝血因子等

	3
	测试速度
	≥50个测试/小时

	4
	反应杯
	不低于60个

	5
	探针
	具有液面感应功能

	6
	样本
	原始管直接上机，无需分离血浆

	7
	急诊
	急诊样本可优先测定

	8
	质控
	具有均值控制、L-J控制功能

	9
	报告方式
	具有外接电脑和中文软件系统，可出具中文激光打印报告

	10
	试剂位
	≥12个，具有冷藏功能

	11
	样品传送
	连续进样方式


血液保存箱（国产）主要技术参数
	项目
	主要参数

	温度控制
	温度可定点调整，箱内温控精度在±1℃范围内

	温度显示
	上下点温度、平均温度数字显示

	安全系统
	具有安全运行程序；内置蓄电池，断电后可持续显示箱内温度及声光报警72小时

	报警装置
	以声光方式对高低温、断电、传感器故障、开门、后备电池低电量等故障报警

	外门要求
	为真空钢化玻璃门并具有防凝露技术

	自动化霜
	具有自动化霜功能，适合高温高湿环境

	电压
	可在187～242V电压下使用

	照明装置
	内设照明灯

	环境要求
	可在温度10℃～32℃、湿度60%以下正常运行

	容积
	≥106L


